岳池县农产品质量监测中心2025年农药残留速测仪等设备采购询价采购合同

甲方：岳池县农产品质量监测中心

乙方：

经协商，甲乙双方同意签订本合同。具体要求如下：

一、采购标的

| 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 农药残留快速检测仪 | 2台（套） | 1.仪器集成分光光度检测技术和胶体金免疫层析检测技术，适用于食品及食用农产品中农药残留、兽药残留、重金属残留等指标的快速定性检测。满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测。 2.检测指标均符合检测品种对应的国家限量标准要求。 3.全固态检测系统，无任何机械运动部件，设备稳定性高。 4.箱体一体化设计，抗压、防撞击、防腐蚀、轻巧、便携，满足现场野外检测需求，具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能，可外接键盘和鼠标。 5.分光检测模块： ① 通道数：≥16个通道。 ② 分立固态高亮单色光源，具有适应不同检测项目的检测波长。 ③ 多通道光路系统，且每个通道分别独立工作，互不干扰，可实现多样品同时检测。 ④ 电流稳定性（漂移）：≤0.005Abs/3min。 6.胶体金免疫层析检测模块： ① 通道数：≥1个通道。 ② 可兼容单卡、二联、三联、四联、六联检测卡上机检测。 ③ 支持最多6批次样本同时检测。 ④ 自动精准识别C、T线位置及峰高，自动判读结果。具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读，省去手工勾选项目操作；可实现检测卡的唯一性识别，防止一卡重复使用和重复上传。 保障结果的准确性和检测工作效率。 ⑤ 测量重复性≤ 3%。 ⑥ 配套检测卡： a. 根据不同样品的风险指标，配备单卡、二联卡、三联卡、四联卡及六联卡，多种产品类型自由选择。 b. 每个检测卡的前处理方法一致，单张卡片可实现单个样品多个指标的同时检测；每个指标独立一个加样孔、一张试纸条，避免交叉干扰 - 技术参数： 7.1 检测波长:400-750nm； 7.1 波长示值误差:≤3nm； 7.3 波长重复性:≤1nm； 7.4 吸光度值范围:0.000-4.000A； 7.5 吸光度重复性:≤0.05%； 7.6 吸光度准确度:≤0.003A； 7.7 光源稳定性:≤0.2%（3min）； 7.8 透射比准确度:≤0.5%； 7.9 透射比重复性:≤0.05%。 7.10 通道间差异≤0.1%； 7.11 检测灵敏度：克百威≤0.02mg/kg；灭多威≤ 0.2mg/kg；丙溴磷≤0.5mg/kg；敌敌畏≤0.2mg/kg；敌百虫≤0.1mg/kg 8.配备USB、USB B以及以太网等接口，可连接打印机等多种外部设备。 9.配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。 10.存储容量大，可存储≥100000条数据，并可根据需要扩展存储容量。 11.采用≥11寸大屏幕彩色中文显示，触摸屏技术、人性化操作界面。Android操作系统，≥1.5GHz八核处理器，≥2G运行内存。 12.仪器内部支持国家检测标准作为检测结果的判定的参考依据。 13.具备自动诊断系统故障功能和自动校正功能。 14.检测信息系统可对样品信息和检测结果进行保存、查询、上传、表格导出、打印等操作 ★15.支持与各级监管平台或系统进行无缝对接，支持数据和信息上传及监管。（供应商提供承诺函，格式自拟） 16.内置高容量电池，满足户外检测需求。具有电源报警系统和智能充电系统，可外接电源，或用移动电源充电，满足各种检测需求。 17.内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、结果判定等检测结果。 18.升级功能：现场通过U盘或远程操作或远程管理软件，即可依据实际需求进行升级，设备无需返厂。 19.配套基本实验工具满足实验需求。 |
| 便携式承诺达标合格证打印机 | 3台 | 1、配套微信小程序 提供微信小程序，方便农产品生产经营主体进行实名制备案、合格证信息录入、品牌宣传信息维护、保存电子合格证和查询统计功能。微信小程序辅助用于设备开具纸质合格证，可节省现场信息录入时间，也便于主体掌握自身的合格证开具情况。功能要求如下： （1）主体备案。支持农产品生产经营主体上传电子证照信息，通过图像自动识别技术比对信息的完整度、准确性，自动审核；备案通过的农产品生产经营主体生成电子主体码；支持一个用户备案多个农产品生产经营主体；针对农产品生产经营企业和散户提供不同的备案模式。 （2）信息输入便捷。农产品生产经营者输入的主体信息、联系方式、产地信息、产品信息、重量单位、合格方式，以及选择过的合格证样式等均被系统自动“记忆”，无需重复填写，越使用越简单。 （3）合格证样式参数。在满足农业农村部推行的承诺达标合格样式基础上，支持横版、竖版、彩色等不同尺寸、不同版式的合格证标识，满足不同需求。 （4）合格方式参数。支持内部质量控制合格、自检合格、委托检测合格的合格方式，自检合格和委托检测合格支持上传电子化证明材料，并有标示。 （5）品牌宣传信息维护。在合格证信息录入后，用户根据需要，也可上传主体及产品宣传信息（图片、视频、文字介绍、产品认证证书等）、质量内控记录，供交易主体扫码查询。 （6）保存电子合格证。支持在合格证信息录入完成后，可保存附加二维码的电子合格证，便于日后在设备中打印纸质合格证。 （7）合格证开具记录查询。农产品生产经营主体在微信小程序中查询合格证开具记录及对应电子合格证信息。 （8）查验方式参数。提供扫码、拍照手填信息两种查验模式，以兼容本地区手写或使用其他软件开具合格证的查验场景。 （9）经销商二次打证参数。经销商完成合格证查验后，在开具新合格证时可从查验记录中选择产品或新增同类产品，系统自动进行重量求和计数，支持同类产品混装的合格证开具，系统自动建立涵盖生产和经销方的主体追溯链条，在查验记录中展示。 （10）支持“合格证+追溯码”模式。对于希望建立信息化追溯体系，加强品牌宣传的农产品生产者，可使用小程序在关键控制节点下（例如种植类产品的播种、施肥、病虫草害防治、收获、灌溉、除草等）记录生产过程信息，加强质量内控，同时上传企业和品牌宣传信息，自检或委托检测证明，以产品包装为单元开具附加追溯二维码的食用农产品合格证，消费者扫码后可查询带有生产记录的产品追溯信息。 2、电源：交流220V。 3、打印模式：热敏/热转印。 4、打印机纸张规格：支持60至80mm标准宽度（底纸宽度）的通用热敏标签打印纸或三防热敏标签打印纸。 5、打印量：≥700张。 ★6、设备支持与各级监管平台或系统进行无缝对接，支持数据和信息上传及监管。（提供承诺函，供承诺函格式自拟）。 7、设备数据能够接入农产品质量安全信用服务平台（网址为http://ais.creditmoa.com/），以便统一管理承诺达标合格证开具数据。 ★8、供应商需承诺中标后签订合同前提供设备样机演示以上技术参数功能，承诺函格式自拟。 |
| 检测小票 | 300卷 | 1、检测小票需满足业主单位现有的检测设备适用。 2、定制尺寸要求：57*30mm。 3、打印方式：热敏打印。 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：          元整，即¥     元；该合同总价报价为采购人指定地点现场交货价，包括：（1）货物的价格，（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，（3）运输、装卸、送货上楼费用，（4）其他的质保费用和各项税费。

三、服务要求

1.所有投标产品必须通过合法进货渠道获得新原装正品，产品质量达到国家、行业质量标准且是全新产品；

2.承诺按照国家行业标准实行产品质量二包（包退、包换），提供免费现场培训技术服务；

3.产品质保期1年。若因产品质量问题造成的损失损害由供应商承担全部责任，质保期内修理调换的费用由供应商承担；

4.供应商须按照要求提供组织计划、质量保障措施；

5.在安装过程中所产生的一切费用及安全责任由供货人自行承担。

四、商务要求

1.供货地址：岳池县农产品质量监测中心。

2.供货周期：签订正式合同后10天内。

3.付款条件：供应商交货完毕并验收合格后，待款项拨付到位后，采购方按拨款程序和合同规定，支付货款。

| 甲方：岳池县农产品质量监测中心（盖章） 法定代表人（负责人）： 联系方式： 地址：四川省岳池县九龙街道办安拱路87号 | 乙方： （盖章） 法定代表人或授权委托人： 联系方式： 地址： 开户银行： 账号： 签订日期：2025年 月 日 |
| --- | --- |